Załącznik nr 4 do siwz

wzór formularza załącznika do oferty w przetargu nieograniczonym na

MODERNIZACJĘ APARATU RTG X-18 WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DLA PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYCZNEJ

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

| I. Dostawa i montaż generatora rtg o parametrach: | Parametry wymagane | Parametry posiadane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generator rtg klasy HF (z przemianą częstotliwości) | Podać oferowany typ generatora oraz producenta |  |
| 2 | Maksymalna moc: | ≥ 50 kW |  |
| 3 | Zakres kV: | min: ≤ 40 kV max: ≥ 125 kV |  |
| 4 | Zakres mA: | min: ≤ 25 mA max: ≥ 500 mA |  |
| 5 | Zakres czasów ekspozycji: | Min: ≤ 5 ms max: ≥ 3000 ms |  |
| 6 | Zakres iloczynu mAs: | Min: ≤ 0,1 mAs max: ≥ 500 mAs |  |
| 7 | Możliwość pracy z wykorzystaniem programów anatomicznych | Tak |  |
| 8 | Pola wyboru programów anatomicznych ułożone na konsoli w obrysie sylwetki pacjenta (intuicyjny wybór odpowiedniego programu według lokalizacji przycisku na tle obrysu pacjenta) | Tak |  |
| 9 | Komunikaty na pulpicie użytkownika wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Autodiagnoza błędów pracy generatora wraz z sygnalizacją | Tak |  |
| 11 | Sygnalizacja ekspozycji (świetlna i dźwiękowa) | Tak |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej temperatury kołpaka z lampą rtg | Tak |  |
| 13 | Możliwość późniejszego konfigurowania generatora z lampami rtg pochodzącymi od różnych producentów | Tak |  |
| 14 | System hamowania anody | Tak |  |
| 15 | W zestawie para kabli wysokonapięciowych do podłączenia lampy rtg | Tak |  |
| 16 | Zasilanie: 3 x 400 V~; 50 Hz | Tak |  |
| II. Dostawa i montaż kołpaka z lampą rtg o parametrach: |
| 1 | Lampa rtg z kołpakiem | Podać oferowany typ generatora oraz producenta |  |
| 2 | Maksymalna moc (duże/ małe ognisko) | ≥ 17/50 kW |  |
| 3 | Rozmiary ognisk (duże/ małe ognisko) | ≤ 0,6/1,2 mm |  |
| 4 | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka rtg | ≥ 1300 kHU |  |
| 6 | Szybkość wirowania anody | ≥ 2800 obr./min |  |
| III. Dostawa i montaż centratora o parametrach: |
| 1 | Centrator | Podać oferowany typ generatora oraz producenta |  |
| 2 | Wbudowane źródło światła z automatycznym wyłącznikiem o regulowanym czasie świecenia żarówki | Tak |  |
| 3 | Maksymalna powierzchnia obejmowana światłem centratora przy odległości 1 m od ogniska lampy rtg | ≥ 43 x 43 cm |  |
| 4 | Zmienna filtracja umożliwiająca operatorowi aparatu dobór filtracji całkowitej stosownie do wykonywanego badania | Tak |  |
| IV. Inne, związane z dostawą i montażem podzespołów wymienionych w punktach od I do III |
| 1 | Montaż dostarczonych podzespołów oraz skojarzenie ich z poddawanym modernizacji stołem do zdjęć kostnych X-18 i statywem do zdjęć odległościowych | Tak |  |
| 2 | Układ fonii umożliwiającej przekazywanie komunikatów z pomieszczenia sterowni do gabinetu rtg | Tak |  |
| 3 | Tablica zasilania elektrycznego aparatu, wyposażona w komplet wymaganych dla aparatury rentgenowskiej zabezpieczeń elektrycznych | Tak |  |
| 4 | Wykonanie projektu radiologicznych ochron stałych dla pomieszczeń pracowni rtg wraz z zatwierdzeniem projektu w stosownym oddziale Higieny Radiacyjne Sanepidu | Tak |  |
| V. Dostawa i montaż wywoływarki automatycznej |
| 1 | Wywoływarka | Podać oferowany typ generatora oraz producenta |  |
| 2 | Możliwość wywoływania błon o formatach od 13x18 cm do 35x43 cm | Tak |  |
| 3 | Zakres ustawień czasu procesu | min: ≤ 90 sek max: ≥ 180 sek |  |
| 4 | Maksymalna przepustowość dla formatu 35x43 cm | ≥ 60 błon/godz. |  |
| 5 | Zakres regulacji temperatury wywoływacza | ≥ 28 + 35oC |  |
| 6 | Wartość maksymalna regulowanej temperatury suszenia wywoływanych błon | ≥ 70o |  |
| 7 | Pojemność komór wywoływacza i utrwalacza | ≥ 5 l |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego poziomu wypełnienia komór ciemni | Tak |  |
| 9 | Ustawienia: czasu procesu, wartości temperatur i szybkości regeneracji odczynników łatwo dostępne dla użytkownika poprzez panel sterujący z wyświetlaczem ustawianych wartości | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie kodów błędów | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie liczby wywołanych filmów |  |  |
| 12 | Funkcja automatycznego napełniania komór ciemni | Tak |  |
| 13 | Funkcja automatycznego przeciwdziałania utlenianiu odczynników | Tak |  |
| 14 | Funkcja automatycznego przeciwdziałania krystalizacji | Tak |  |
| 15 | Automatyczna detekcja błony wprowadzonej do tacy podawczej | Tak |  |
| 16 | Pojemność tanków z odczynnikami regeneracyjnymi | ≥ 25 l |  |
| 17 | Wolnostojąca podstawa wywoływarki, pozwalająca na lokalizację tanków regenerujących pod wywoływarką | Tak |  |
| 18 | Filtr wodny oraz komplet akcesoriów niezbędnych do przyłączenia wywoływarki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej | Tak |  |
| VI. Dostawa wyposażenia kontroli jakości |
| 1 | 1. Klin optyczny sensytometru 21 stopni | Tak |  |
|  | 2. Ekspozycja światłem zielonym i niebieskim (do wyboru) | Tak |  |
|  | 3. Zakres pomiarowy densytometru | min: 0 max: ≥ 4,5 |  |
|  | 4. Ramię densytometru do pomiarów punktowych | Tak |  |
|  | 5. Skaner z automatycznym przesuwem i pomiarem parametrów błon | Tak |  |
|  | 6. Obliczanie i wyświetlanie parametrów densytometrycznych: ▪ minimalnego zaczernienia ▪ współczynnika czułości ▪ współczynnika kontrastu dla błon naświetlonych z wykorzystaniem 21 – stopniowego klina optycznego | Tak |  |
|  | 7. Funkcja kalibracji densytometru dostępna dla użytkownika | Tak |  |
|  | 8. Dopuszczalny błąd pomiaru gęstości optyczne | ≤+2 % |  |
|  | 9. Interfejs szeregowy RS232 densytometru do komunikacji z komputerem | Tak |  |
|  | 10. Oprogramowanie do kontroli stałości procesu wywoływania spełniające warunki jak poniżej: ▪ wersja programu pracująca w systemie operacyjnym Windows ▪ współpraca z oferowanym densytometrem ▪ zapis odczytanych z densytometru wartości gęstości optycznych współczynnika czułości i współczynnika kontrastu ▪ tworzenie wykresów graficznych kontrolowanych parametrów | Tak |  |
|  | 11. Zasilacz urządzenia w zestawie | Tak |  |
| 2 | Zestaw komputerowy |  |  |
|  | 1. Procesor | min. PIV 2.5GHz |  |
|  | 2. Pojemność pamięci RAM | ≥ 256 MB |  |
|  | 3. Dysk twardy | ≥ 80 GB |  |
|  | 4. Płyta główna ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |  |
|  | 5. Napęd CD/DVD – RW | Tak |  |
|  | 6. Modem LAN 10/100 Mb/sek. | Tak |  |
|  | 7. Obudowa typu „miditower” | Tak |  |
|  | 8. Monitor LCD; Przekątna aktywnej części ekranu monitora | ≥ 17o |  |
|  | 9. Rozdzielczość monitora | ≥ 1024x1280 pikseli |  |
|  | 10. Mysz optyczna i klawiatura | Tak |  |
| 3 | Fantom alfa zawierający test kolimacji, klin schodkowy (co najmniej 7-stopniowy), test rozdzielczości (max. Rozdzielczość co najmniej 5 par linii) | Tak |  |
| 4 | Uchwyt do montażu fantomu alfa na statywie | Tak |  |
| 5 | Fantom do kontroli osiowości i prostopadłości wiązki promieniowania rentgenowskiego | Tak |  |
| 6 | Fantom typu ekwiwalent pacjenta | Tak |  |
| 7 | Fantom do kontroli przylegania ekranów wzmacniających do filmów w kasetach rtg | Tak |  |
| 8 | Termometr cyfrowy z czujnikiem do pomiarów temperatury odczynników w ciemni automatycznej | Tak |  |
| 9 | Higrometr | Tak |  |
| VII. Inne |
| 1 | Szkolenie zespołu techników i personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i użytkowania zmodernizowanego aparatu rtg, wywoływarki automatycznej oraz zestawu do kontroli jakości | Tak |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla dostarczonego generatora rtg, wywoływarki automatycznej i urządzeń do kontroli jakości | Tak |  |
| 3 | Dokumentacja techniczna (serwisowa) dostarczonej aparatury rtg pozostawiona w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwaga: Parametry techniczne podane w kolumnie „Parametry oferowane” muszą być potwierdzone odpowiednimi materiałami producenta sprzętu, które wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu na jego żądanie w trakcie oceny ofert. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych określonych w powyższych tabelach lub brak możliwości potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

......................., dnia .............2007r.					................................................................

/miejscowość/						     /podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy/